| Załącznik nr 1A - Kardiologiczny Aparat USG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1. | Rok produkcji min. 2022 | TAK |  |
| 2. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich o maksymalnej wadze 86 kg | TAK |  |
| 3. | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 950 000 | TAK, podać |  |
| 4. | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu powyżej 21”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli | TAK, podać |  |
| 5. | 4 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 6. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK, podać |  |
| 7. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla obrazu 2D min. 2200 obrazów | TAK, podać |  |
| 8. | Dynamika aparatu min. 300 dB | TAK, podać |  |
| 9. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2-12 MHz | TAK, podać |  |
| 10. | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| 11. | Panel dotykowy o przekątnej min. 10”, wspomagający obsługę aparatu | TAK, podać |  |
| 12. | Oprogramowanie do badań kardiologicznych | TAK |  |
| 13. | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 2 cm do 30 cm | TAK |  |
| 14. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
| 15. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 6 regulatorów | TAK, podać |  |
| 16. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1 000 obrazów na sek. | TAK, podać |  |
| 17. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) | TAK |  |
| 18. | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 19. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
| 20. | Doppler ciągły (CW) dostępny na głowicy sektorowej kardiologicznej | TAK |  |
| 21. | Doppler tkankowy oferowany na głowicy sektorowej | TAKTAK |  |
| 22. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie min. 1 mm – 15 mm | TAK, podać |  |
| 23. | Tryby mieszane: Duplex-Mode (np.: B/CD, B/PWD, Triplex-Mode (np.: B/CD/PWD)) | TAK |  |
| 24. | Min. 8-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 25. | Min. 8-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | TAK |  |
| 26. | Automatyczna optymalizacja obrazu (wzmocnienia, linii bazowej) przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
| 27. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości kątów | TAK |  |
| 28. | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK, podać |  |
| 29. | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacjiTAK | TAK |  |
| 30. | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych | TAK |  |
| 31. | Zakres częstotliwości min. od 2.0 do 4.0 MHz | TAK |  |
| 32. | Kąt skanowania w zakresie min: od 90 stopni do 120 stopni | TAK |  |
| 33. | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych | TAK |  |
| 34. | Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz | TAK, podać |  |
| 35. | Kąt pola widzenia głowicy min. 90o | TAK, podać |  |
| 36. | Możliwość rozbudowy o protokół komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist, raporty strukturalne | TAK |  |
| 37. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonym w procentach | TAK |  |